
1.  PHẠM VI ÁP DỤNG
Văn bản này quy định quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thận nhân tạo dùng trong điều trị người bệnh. Áp dụng cho kiểm định ban đầu (với thiết bị mới lần đầu lắp đặt đưa vào sử dụng); kiểm định định kỳ (chu kỳ kiểm định là 12 tháng); kiểm định sau sửa chữa lớn (là kiểm định sau khi máy thận nhân tạo được sửa chữa: Bộ nguồn, bộ xử lý, bộ điều khiển nhiệt độ, thủy lực).

2. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
2.1. Máy thận nhân tạo là thiết bị thẩm tách máu, thẩm lọc máu và/hoặc thiết bị lọc máu (haemodialysis, haemodiafiltration and/or haemofiltration equipment) 

2.2. Thẩm tách máu (HD) [haemodialysis (HD)]
Là quá trình khuyếch tán máu bệnh nhân qua một màng bán thấm để lấy lại sự cân bằng chất tan.
Chú ý: Quá trình này thường bao gồm cả loại bỏ dịch.
2.3. Lọc máu (HF) [haemofiltration (HF)].
Là quá trình lọc máu bệnh nhân qua một màng bán thấm để lấy lại sự cân bằng chất tan.

Chú ý: Quá trình này bao gồm cả trao đổi dịch và thường là loại bỏ dịch.

2.4. Thẩm lọc máu (HDF) [haemodiafiltration (HDF)]
Là quá trình lọc và đồng thời khuếch tán máu bệnh nhân qua một màng bán thấm để lấy lại sự cân bằng chất tan.

Chú ý: Quá trình này bao gồm cả trao đổi dịch và thường là loại bỏ dịch.

2.5. Dụng cụ thẩm tách (dialyser) 
Dụng cụ thẩm tách là thiết bị bất kỳ có màng bán thấm dùng để thực hiện HD/HF/HDF.

 2.6. Dịch thẩm tách (dialysing fluid)
Dung dịch để trao đổi các chất hòa tan và/hoặc nước với máu trong quá trình HD/HDF.

Chú ý: Cụm từ “thẩm tách” và “dịch thẩm tách” thường được dùng đồng nghĩa với “dịch được thẩm tách”.
2.7. Tuần hoàn ngoài cơ thể (extracorporeal circuit) 
Là các đường máu và đường dây phụ đầy đủ của nó sử dụng trong quá trình chạy thận nhân tạo. 
2.8. Rò máu (blood leak)
Là sự rò rỉ máu từ khoang máu sang khoang dịch thẩm tách của dụng cụ thẩm tách do thủng màng bán thấm..
2.9. Áp lực động mạch (arterial pressure) 
Là áp lực trong tuần hoàn ngoài cơ thể giữa bệnh nhân và bơm máu động mạch.

2.10. Áp lực tĩnh mạch (venous pressure) 
Là áp lực trong tuần hoàn ngoài cơ thể giữa đầu ra của dụng cụ thẩm tách và đường về bệnh nhân.
3. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
Bảng 1 - Nội dung kiểm định 
	TT
	Nội dung kiểm định

	Theo điều mục của quy trình
	Chế độ kiểm định

	
	
	
	Ban đầu
	Định kỳ
	Sau sửa
chữa lớn

	1
	Kiểm tra chung 
	5.1
	
	
	

	.1
	Kiểm tra hồ sơ 
	5.1.1
	X
	X
	X

	1.2
	Kiểm tra bên ngoài 
	5.1.2
	X
	X
	X

	2
	Kiểm định an toàn 
	5.2
	
	
	

	2.1
	Kiểm định an toàn điện 
	5.2.1
	X
	X
	X

	2.2
	Kiểm định chức năng cảnh báo 
	5.2.2
	
	
	

	
	Kiểm định chức năng cảnh báo ấp lực động mạch
	
	X
	X
	X

	
	Kiểm định chức năng cảnh báo áp lực tĩnh mạch 
	
	X
	X
	X

	
	Kiểm định chức năng cảnh báo rò máu
	
	X
	X
	X

	
	Kiểm định chức năng cảnh báo rò khí
	
	X
	X
	X

	3
	Kiểm định tính năng kỹ thuật 
	5.3
	
	
	

	3.1
	Kiểm định lưu lượng dịch thẩm tách
	5.3.1
	X
	X
	X

	3.2
	Kiểm định nhiệt độ của dịch thẩm tách
	5.3.2
	X
	X
	X

	3.3
	Kiểm định độ dẫn điện của dịch thẩm tách
	5.3.3
	X
	X
	X

	3.4
	Kiểm định tốc độ bơm máu
	5.3.3
	X
	X
	X


4. THIẾT BỊ, ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH
4.1. Thiết bị dùng trong kiểm định

Bảng 2. Thiết bị dùng trong kiểm định
	TT 
	Thiết bị 
	Thông số kỹ thuật

	1 
	Nhiệt kế 
	Phạm vi đo: (0 ÷ 100) oC

	2 
	Ẩm kế 
	Phạm vi đo: (0 ÷ 100) %RH

	3
	Thiết bị phân tích an toàn điện
	Đo các thông số về an toàn điện đáp ứng được 2 tiêu chuẩn

 - IEC 60601-1
- IEC 62353

	4
	Thiết bị dùng trong kiểm định các thông số của máy thận nhân tạo có dải đo và độ chính xác đáp ứng các thông số 
	- Dải đo Lưu lượng dòng: 0 ÷ 2000 ml/min (Độ chính xác: +/- 2%  giá trị đo)
- Dải đo độ dẫn điện: 0 ÷ 200 mS/cm (Độ chính xác: 1% giá trị đo)

- Dải đo Nhiệt độ: 0 ÷ 100 độ C (Độ chính xác: 0,1 độ C)
- Dải đo Áp suất: -700 ÷ 1900 mmHg (Độ chính xác: +/- 2 mmHg

	5
	Thiết bị đo cường
độ âm thanh
	- Phạm vi đo: 30 tới 130 dB RMS trong dải tần số 31,5
Hz ÷ 8,5 kHz.

	6
	Thiết bị đo nồng độ PH
	Dải đo nồng độ PH: 1÷ 14  
Độ chính xác: +/- 1%  giá trị đo)

	7
	Bơm tiêm 
	50ml, 20ml, Bộ chia 3(Sử dụng trong bơm tiêm điện)

	8
	Dung dịch màu
	Dung dịch có màu giống máu, an toàn trong y tế


4.2 Chuẩn bị kiểm định
- Nhiệt độ môi trường: (15 ÷ 40) oC.
- Độ ẩm tương đối: (40 ÷ 85) %RH.
- Vệ sinh môi trường: Môi trường phải thoáng khí, sạch sẽ.
- Nguồn điện: 220 V ( 10%, tần số 50 Hz, có tiếp đất.
- Máy lọc thận phải đầy đủ phụ kiện và đang hoạt động.
- Thiết bị kiểm định và máy lọc thận phải đặt trong cùng một điều kiện môi trường tối thiểu 15 phút.
5. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH
5.1. Kiểm tra chung
5.1.1. Kiểm tra hồ sơ
Bảng 3. Danh mục hồ sơ kiểm tra
	TT
	Danh mục kiểm tra
	Ban
đầu
	Định kỳ
	Sau sửa chữa lớn

	1
	Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu
	X
	
	

	2
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị (bằng
tiếng Anh và tiếng Việt)
	X
	
	

	3
	Chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ)
	X
	
	

	4
	Sổ theo dõi quá trình sử dụng, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng
	
	X
	X

	5
	Kết quả kiểm định lần gần nhất
	
	X
	X


Phương pháp: Kiểm tra tính đầy đủ và xem xét tài liệu đi kèm của các hồ sơ ở Bảng 3 và ghi lại kết quả vào biên bản kiểm định.

Kết luận: Kiểm tra được đánh giá Đạt khi hồ sơ đầy đủ và có nội dung phù hợp với thiết bị được kiểm định

5.1.2. Kiểm tra bên ngoài

Bảng 4. Các nội dung kiểm tra bên ngoài
	TT
	Nội dung kiểm tra
	Tiêu chí kiểm tra

	1
	Tình trạng vệ sinh 
	Sạch sẽ không bám bẩn

	2
	Thiết bị chính, phụ kiện đi kèm 
	Đầy đủ để vận hành

	3
	Các bộ phận bên ngoài
	Bề mặt thiết bị sạch sẽ, các công tắc,
núm chức năng hoạt động tốt, các ống
ghep nối tốt, không bị hở

	4
	Khả năng đáp ứng an toàn về cơ học 
	Các mép cạnh của thiết bị không sắc
nhọn, hoặc bọc nhựa bảo vệ

	5
	Nối đất bảo vệ 
	Máy được nối đất


Phương pháp kiểm tra: Xem xet bằng mắt thường, dùng tay tác động vào các bộ phận của thiết bị để kiểm tra.
Kết luận: Kiểm tra được đánh giá Đạt khi đạt các tiêu chí kiểm tra.

5.2. Kiểm định an toàn
5.2.1. Kiểm định an toàn điện
- Các tiêu chí kiểm định:
+ Tiêu chí 1: Điện trở cho phép của chốt nối đất trên vỏ máy tới chốt nối đất của
phích cắm: < 0,5 Ω.
+ Tiêu chí 2: Dòng điện cho phép rò của vỏ máy: < 0,5 mA.
+ Tiêu chí 3: Dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng (tức tổng dòng điện rò đi từ bộ phận ứng dụng xuống đất và bất kì phần kim loại nào trên vỏ máy khi có một điện áp ngoài đặt lên bộ phận ứng dụng của thiết bị) phải đạt các giá trị cho phép trong Bảng 6.

Bảng 5.Giá trị dòng điện rò cho phép
	Dòng điện rò (RMS)
	Bộ phận ứng dụng

	
	Loại B
	Loại BF
	Loại CF

	Dòng điện rò thiết bị - phương pháp đo thay thế
	

	Thiết bị Class I

Thiết bị Class II
	1000 μA

500 μA
	1000 μA

500 μA
	1000 μA

500 μA

	Dòng điện rò thiết bị - phương pháp đo trực tiếp hoặc chênh lệch
	

	Thiết bị Class I

Thiết bị Class II (dòng chạm vỏ)
	500 μA

100 μA
	500 μA

100 μA
	500 μA

100 μA

	Dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng - phương pháp đo thay thế
	

	Thiết bị Class I và Class II
	-
	5000 μA
	50 μA

	Dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng – phương pháp đo trực tiếp
	

	Thiết bị Class I và Class II
	-
	5000 μA
	50 μA


- Phương pháp kiểm định: Kết nối thiết bị phân tích an toàn điện với máy thận nhân tạo để tiến hành phép đo.
+ Tiêu chí 1: Đo điện trở của chốt nối đất trên vỏ máy tới chốt nối đất của phích cắm. Giá trị điện trở này bao gồm giá trị của điện trở bên trong thiết bị cần đo và điện trở trong dây dẫn nối với nguồn điện.
Kết nối thiết bị kiểm định máy thận nhân tạo và máy thận nhân tạo như sơ đồ ở Hình 1, tiến hành đo và ghi lại các giá trị đo được vào biên bản.
[image: image1.png]ND.

<05Q





Hình 1. Sơ đồ đo điện trở của chốt nối đất trên vỏ máy tới
chốt nối đất của phích cắm
+ Tiêu chí 2: Đo dòng điện rò tần số thấp của vỏ máy thận nhân tạo
Kết nối máy đo và máy thận nhân tạo như sơ đồ ở Hình 2, tiến hành đo và ghi lại các giá trị đo được vào biên bản.

[image: image2.png]St dung &

D

Tribt bi duoc cb dinh
<05mA

Déng hé do
dong





                       Hình 2. Sơ đồ đo dòng điện rò tần số thấp của vỏ máy
+ Tiêu chí 3: Đo dòng rò thiết bị qua bộ phận ứng dụng

Phương thức đo được thể hiện ở Phụ lục A và Phụ lục B
- Xem Phụ lục A: Lưu đồ đo dòng điện rò.

- Xem Phụ lục B: Đo dòng rò thiết bị qua bộ phận ứng dụng.

Kết luận: Kiểm định được đánh giá Đạt khi thoả mãn các tiêu chí kiểm định.
5.2.2. Kiểm định chức năng cảnh báo

Tiêu chí kiểm định 

- Khi có sự cố máy sẽ báo động bằng tín hiệu âm thanh, hình ảnh.
- Đối với cảnh báo bằng ánh sáng: Phải nhìn được rất rõ ít nhất một tín hiệu cảnh báo tại khoảng cách 1 m từ bộ chỉ thị báo động, với dải cường độ ánh sáng từ 100 lx đến 1500 lx, khi trạng thái vận hành của máy thỏa mãn điều kiện thiết lập các cảnh báo.

- Đối với cảnh báo bằng âm thanh: 

+ Tín hiệu cảnh báo cần đảm bảo có thể nghe được trên mức nhiễu nền và có thể phân biệt với các âm thanh khác. 

+ Giá trị cường độ âm thanh của tín hiệu cảnh báo trong khoảng 45 dB đến 85 dB là có thể phát hiện được một cách đáng tin cậy mà không gây ra những ảnh hưởng quá mức.

Phương pháp kiểm định:
- Tạo các sự cố (Tăng, giảm áp suất đường động mạch, tĩnh mạch, mất điện, rò khí, rò máu máy xuất hiện báo động.

- Quan sát ở khoảng cách người vận hành (1 mét) để ghi nhận hình ảnh cảnh báo và đo cường độ âm thanh cảnh báo.

- Ghi kết quả vào biên bản kiểm định;

Kết luận: Kiểm định được đánh giá Đạt khi thoả mãn các tiêu chí kiểm định.
5.2.2.1 Kiểm định chức năng cảnh báo áp lực động mạch

Tiêu chí kiểm định 
 - Máy có báo động bằng âm thanh, hình ảnh

- Dừng bơm và khóa liên động đóng 
Phương pháp kiểm định:
- Sử dụng bơm tiêm 50ML kết nối song song với thiết bị đo máy thận nhân tạo. Bơm áp lực quá chỉ số cài đặt;

- Máy thận nhân tạo xuất hiện báo động;

- Ghi kết quả vào biên bản kiểm định;

Kết luận: Kiểm định được đánh giá Đạt khi thoả mãn các tiêu chí kiểm định.
5.2.2.2 Kiểm định chức năng cảnh báo áp lực động mạch

Tiêu chí kiểm định 

- Máy có báo động bằng âm thanh, hình ảnh

- Dừng bơm và khóa liên động đóng. 
Phương pháp kiểm định:
- Sử dụng bơm tiêm 50ML kết nối song song với thiết bị đo máy thận nhân tạo. Bơm áp lực quá chỉ số cài đặt;
- Máy thận nhân tạo xuất hiện báo động;
- Ghi kết quả vào biên bản kiểm định;

Kết luận: Kiểm định được đánh giá Đạt khi thoả mãn các tiêu chí kiểm định.
5.2.2.3 Kiểm định chức năng cảnh báo rò máu

Tiêu chí kiểm định 

- Máy có báo động bằng âm thanh, hình ảnh

- Dừng bơm và khóa liên động đóng 
Phương pháp kiểm định:
- Sử dụng bơm tiêm bơm chất lỏng có màu tương đương máu vào đường tuần hoàn ngoài cơ thể (Tạo sự cố rò máu)
- Máy thận nhân tạo xuất hiện báo động;

- Ghi kết quả vào biên bản kiểm định;

Kết luận: Kiểm định được đánh giá Đạt khi thoả mãn các tiêu chí kiểm định.
5.2.2.4 Kiểm định chức năng cảnh báo rò khí

Tiêu chí kiểm định 

- Máy có báo động bằng âm thanh, hình ảnh

- Dừng bơm và khóa liên động đóng 
Phương pháp kiểm định:
- Sử dụng bơm tiêm bơm khí vào đường tuần hoàn ngoài cơ thể (Tạo sự cố rò khí)

- Máy thận nhân tạo xuất hiện báo động;

- Ghi kết quả vào biên bản kiểm định;

Kết luận: Kiểm định được đánh giá Đạt khi thoả mãn các tiêu chí kiểm định.
5.3. Kiểm định tính năng kỹ thuật

5.3.1. Kiểm định lưu lượng của dịch thẩm tách

Tiêu chí kiểm định: Sai số trung bình lưu lượng của dịch thẩm tách ≤ ±10%.

Phương pháp kiểm định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị đo vào hệ thống dây cấp dịch thẩm tách, thiết lập máy thận nhân tạo chạy bình thường ở chế độ lọc máu.
- Đặt các giá trị lưu lượng khác nhau (mL) trên máy thận nhân tạo và so sánh với thiết  bị đo. Tại mỗi mức thiết lập, đợi ổn định chỉ số, ghi lại các giá trị đo được trên máy thận nhân tạo.
- Thực hiện đo 3 mức giá trị cài đặt khác nhau. Mỗi mức giá trị cài đặt đo 3 lần rồi lấy giá trị trung bình, sau đó tính sai số trung bình và ghi vào biên bản kiểm định.

Tính toán sai số:

- Thực hiện đo ghi 3 lần và xử lý kết quả đo theo các công thức sau:
+ Tính giá trị trung bình của 3 kết quả sau 3 lần đo:

[image: image4.png]


 = (X1 + X2 + X3)/3

Trong đó:

[image: image6.png]


: là giá trị trung bình.

X1, X2, X3: là kết quả có được sau 3 lần đo.

+ Tính giá trị sai lệch của giá trị trung bình so với giá trị cài đặt:

δ = [image: image8.png]



Trong đó:

δ: là giá trị sai lệch.

X: là giá trị cài đặt ban đầu.

+ Tính sai số Δ của giá trị đo được so với giá trị cài đặt:

Δ = [image: image10.png]


 ×100%

Kết luận: Kiểm định được đánh giá Đạt khi thoả mãn tiêu chí kiểm định

5.3.2. Kiểm định nhiệt độ của dịch thẩm tách

Tiêu chí kiểm định: Sai số trung bình nhiệt độ của dịch thẩm tách  ≤ ± 0,5oC
Phương pháp kiểm định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị đo vào hệ thống dây cấp dịch thẩm tách, thiết lập máy thận nhân tạo chạy bình thường ở chế độ lọc máu.
- Đặt các giá trị nhiệt độ dịch trên máy thận nhân tạo và so sánh với thiết  bị đo. Tại mỗi mức thiết lập, đợi ổn định chỉ số, ghi lại các giá trị đo được trên máy thận nhân tạo.
- Thực hiện lấy 3 lần giá trị đo và ghi vào biên bản kiểm định. tính giá trị trung bình,

Tính toán:

- Thực hiện đo ghi 3 lần và xử lý kết quả đo theo các công thức sau:
+ Tính giá trị trung bình của 3 kết quả sau 3 lần đo:

[image: image12.png]


 = (X1 + X2 + X3)/3

Trong đó:

[image: image14.png]


: là giá trị trung bình.

X1, X2, X3: là kết quả có được sau 3 lần đo.

+ Giá trị trung bình không vượt quá ± 0,5oC

Kết luận: Kiểm định được đánh giá Đạt khi đạt tiêu chí kiểm định.

5.3.3. Kiểm định độ dẫn điện của dịch thẩm tách

Tiêu chí kiểm định: Sai số trung bình độ dẫn điện của dịch thẩm tách  ≤ ± 0,5 mS/cm
Phương pháp kiểm định

Trình tự thao tác:

- Gắn thiết bị đo vào hệ thống dây cấp dịch thẩm tách, thiết lập máy thận nhân tạo chạy bình thường ở chế độ lọc máu.
- Đặt các giá trị độ đẫn điện dịch thẩm tách trên máy thận nhân tạo và so sánh với thiết  bị đo. Tại mỗi mức thiết lập, đợi ổn định chỉ số, ghi lại các giá trị đo được trên máy thận nhân tạo.
- Thực hiện lấy 3 lần giá trị đo và ghi vào biên bản kiểm định. tính giá trị trung bình,

Tính toán:

- Thực hiện đo ghi 3 lần và xử lý kết quả đo theo các công thức sau:
+ Tính giá trị trung bình của 3 kết quả sau 3 lần đo:

[image: image16.png]


 = (X1 + X2 + X3)/3

Trong đó:

[image: image18.png]


: là giá trị trung bình.

X1, X2, X3: là kết quả có được sau 3 lần đo.

+ Giá trị trung bình không vượt quá ± 0,5 mS/cm
Kết luận: Kiểm định được đánh giá Đạt khi đạt tiêu chí kiểm định.
5.3.4. Kiểm định tốc độ bơm máu

Tiêu chí kiểm định: Sai số trung bình tốc độ bơm máu  ≤ ± 10%
Phương pháp kiểm định

- Sử dụng chai nước muối sinh lý 1 lít mô phỏng máu của bệnh nhân và sử dụng bình chia độ do lượng nước muối trong 1 phút.

- Thiết lập máy thận nhân tạo chạy bình thường ở chế độ lọc máu.
- Cài đặt tốc độ bơm máu của máy chạy thận nhân tạo  là 250 ml/ph và so sánh với khết quả trên cốc đong.Tại mỗi mức thiết lập, đợi ổn định chỉ số, ghi lại các giá trị đo được.
- Thực hiện lấy 3 lần giá trị đo và ghi vào biên bản kiểm định. tính giá trị trung bình.

Tính toán sai số:

- Thực hiện đo ghi 3 lần và xử lý kết quả đo theo các công thức sau:
+ Tính giá trị trung bình của 3 kết quả sau 3 lần đo:

[image: image20.png]


 = (X1 + X2 + X3)/3

Trong đó:

[image: image22.png]


: là giá trị trung bình.

X1, X2, X3: là kết quả có được sau 3 lần đo.

+ Tính giá trị sai lệch của giá trị trung bình so với giá trị cài đặt:

δ = [image: image24.png]



Trong đó:

δ: là giá trị sai lệch.

X: là giá trị cài đặt ban đầu.

+ Tính sai số Δ của giá trị đo được so với giá trị cài đặt:

Δ = [image: image26.png]


 ×100%

Kết luận: Kiểm định được đánh giá Đạt khi thoả mãn các tiêu chí kiểm định.

6. XỬ LÝ CHUNG
Kết quả kiểm định được ghi vào biên bản kiểm định theo Mẫu số 01a hoặc Mẫu số 01b.
6.1. Máy chạy thận nhân tạo đạt yêu cầu:
Máy thận nhân tạo dùng trong điều trị người bệnh sau khi kiểm định nếu đạt các yêu cầu quy định theo quy trình kiểm định này thì cấp giấy chứng nhận kiểm định là “Đạt” theo Mẫu số 02 và phải dán tem kiểm định.
6.2. Máy chạy thận nhân tạo không đạt:
Máy thận nhân tạo dùng trong điều trị người bệnh sau khi kiểm định nếu không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình này thì cấp chứng nhận kiểm định là “Không đạt” theo Mẫu số 02 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).
Máy thận nhân tạo dùng trong điều trị người bệnh sau khi kiểm định không đạt được cấp Biên bản kiểm định làm căn cứ cho sửa chữa, hiệu chuẩn.
6.3. Mẫu tem kiểm định
- Tem kiểm định có thể là tem giấy, tem chống hàng giả, tem gắn chíp phải tra cứu được các thông tin tối thiểu sau (Hình 5. Mẫu tem giấy kiểm định):
+ Thông tin đơn vị kiểm định:
+ Tên thiết bị:
+ Số sêri (serial number):
+ Ngày kiểm định:
+ Thời hạn đến: 

	[4] TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
	Địa chỉ:

Điện thoại:
	TEM KIỂM ĐỊNH

	
	
	[1]Số (No):

[5] 

	
	
	Thiết bị:

	
	
	Số sêri:

	
	
	[2]Ngày kiểm định:

ngày … tháng ….. năm 20..

	
	
	[3]Thời hạn đến:

ngày … tháng ….. năm 20..



Hình 3. Mẫu tem giấy kiểm định
	Chú thích:

[1]. Số (số tem): là các số tự nhiên kế tiếp nhau để quản lý và theo dõi.

[2]. Ngày kiểm định: ghi ngày, tháng, năm kiểm định (ví dụ: ngày 01 tháng 5 năm 2020).

[3]. Thời hạn đến: ghi ngày cuối cùng của chu kỳ kiểm định (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2022).
	[4]. Màu chữ và màu số: “Tên tổ chức kiểm định”: màu đỏ; số tem: màu đỏ; các chữ và số còn lại: màu đen.

[5]. Nền tem màu vàng, viền màu xanh lá cây, chi tiết hoa văn của tem do tổ chức kiểm định tự chọn.

[6]. Kích thước của tem: 

- B = 5/6 A; 

- C = 1/5 B;
- Giới hạn kích thước của tem: 50mm ( A ( 60 mm.


Mẫu 01

	Tên tổ chức kiểm định

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc




BIÊN BẢN 
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 
 MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO 
Số:……………..
Tên thiết bị: ….................................................................................................................
Chủng loại (Model): ….................................. Số sêri máy: …........................................
Nước sản xuất: ….............................................................................................................
Hãng sản xuất: ….............................................................................................................
Năm sản xuất: …..............................................................................................................
Đặc trưng kỹ thuật:


- Loại bảo vệ: 

Class I  (

Class II  (

IP  (

- Loại bộ phận ứng dụng:
         B  (
                   BF  (

CF (
Cơ sở y tế sử dụng thiết bị: …............................................................................................
Khoa, phòng sử dụng thiết bị: …........................................................................................
Thiết bị sử dụng trong kiểm định:

	STT
	Thiết bị
	Chủng loại
(Model)
	Hãng/nước
sản xuất
	Hạn
hiệu chuẩn

	1
	Nhiệt kế
	
	
	

	2
	Ẩm kế
	
	
	

	3
	Thiết bị phân tích an toàn điện
	
	
	

	4
	Thiết bị kiểm định máy thận nhân tạo
	
	
	

	5
	Cốc đong chia độ 500ml
	
	
	


Điều kiện môi trường: ........................................................................................................

Nơi kiểm định: ...................................................................................................................

Người kiểm định: ...............................................Mã số kiểm định viên:............................

Ngày kiểm định: ................................................................................................................
NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1 Kiểm định chung

1.1. Kiểm định danh mục hồ sơ

Bảng 1.  Nội dụng kiểm tra hồ sơ
	TT
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Không đạt

	1
	Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu (khi kiểm định ban đầu)
	(
	(

	2
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) (khi kiểm định ban đầu)
	(
	(

	3
	Chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (khi kiểm định ban đầu)
	(
	(

	4
	Sổ theo dõi quá trình sử dụng, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng (khi kiểm định định kỳ hoặc kiểm định sau sửa chữa lớn)
	(
	(

	5
	Kết quả kiểm định lần gần nhất (khi kiểm định định kỳ hoặc kiểm định sau sửa chữa lớn)
	(
	(


1.2. Kiểm tra bên ngoài

Bảng 2 – Nội dung kiểm tra bên ngoài
	TT
	Nội dung kiểm định
	Đạt
	Không đạt

	1
	Tình trạng vệ sinh
	(
	(

	2
	Các bộ phận bên ngoài
	
	

	2.1
	Chế độ rửa, seftest
	(
	(

	2.2
	Kiểm tra bề mặt bên ngoài của thiết bị và các công tắc chuyển mạch, kiểm tra việc ghép nối giữa các đầu nối
	(
	(

	2.3
	Nối đất bảo vệ
	(
	(


2. Kiểm định an toàn

2.1. Kiểm định an toàn điện

                                   Bảng 3.  Danh mục kiểm định an toàn điện

	TT
	Tiêu chí kiểm định
	Giá trị yêu cầu
	Giá trị đo được
	Đạt
	Không đạt

	1
	Điện trở giữa chốt nối đất trên vỏ máy tới chốt nối đất của ổ cắm
	< 0,5 Ω
	
	(
	(

	2
	Dòng rò tần số thấp vỏ máy
	< 0,5 mA
	
	(
	(

	3
	Dòng điện rò thiết bị (tần số thấp)
	500 μA (theo phương pháp đo thay thế)

100 μA (theo phương pháp đo trực tiếp hoặc chênh lệch)
	
	(
	(

	4
	Dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng (tần số thấp)
	5000 μA (đối với bộ phận ứng dụng loại BF)

50 μA (đối với bộ phận ứng dụng loại CF)
	
	(
	(


2.2. Kiểm định chức năng cảnh báo

Bảng 4.  Kiểm định cảnh báo
	TT
	Tiêu chí kiểm định
	Giá trị yêu cầu
	Giá trị đo được
	Đạt
	Không đạt

	1
	Kiểm định chức năng cảnh báo
	Máy có báo động bằng âm thanh và hình ảnh
	
	(
	(

	2
	Kiểm định chức năng cảnh báo áp lực động mạch
	- Máy có báo động bằng âm thanh, hình ảnh

- Dừng bơm và khóa liên động đóng
	
	(
	(

	3
	Kiểm định chức năng cảnh báo áp lực tĩnh mạch 
	- Máy có báo động bằng âm thanh, hình ảnh
- Dừng bơm và khóa liên động đóng
	
	(
	(

	4
	Kiểm định chức năng cảnh báo rò máu
	- Máy có báo động bằng âm thanh, hình ảnh

- Dừng bơm và khóa liên động đóng
	
	(
	(

	5
	Kiểm định chức năng cảnh báo rò khí
	- Máy có báo động bằng âm thanh, hình ảnh

- Dừng bơm và khóa liên động đóng
	
	(
	(


3. Kiểm định tính năng kỹ thuật
3.1. Kiểm định lưu lượng của dịch thẩm tách
Bảng 5. Kiểm định độ chính xác của dữ liệu vận hành

	TT
	Thông số kiểm định
	Giá trị đo được
	Giá trị yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	
	
	

	1
	Kiểm định lưu lượng của dịch thẩm tách
	≤ ± 10%
	
	

	
	Lưu lượng 300 ml/ph
	
	
	
	
	(
	(

	
	Lưu lượng 500 ml/ph
	
	
	
	
	(
	(

	
	Lưu lượng 700 ml/ph
	
	
	
	
	(
	(

	2
	Kiểm định nhiệt độ của dịch thẩm tách
	≤ ±0,5oC
	
	

	
	Nhiệt độ dịch thẩm tách tại 32 oC
	
	
	
	
	(
	(

	
	Nhiệt độ dịch thẩm tách tại 37 oC
	
	
	
	
	(
	(

	
	Nhiệt độ dịch thẩm tách tại 40 oC
	
	
	
	
	(
	(

	3
	Kiểm định độ dẫn điện của dịch thẩm tách
	≤ ± 0,1 mS/cm
	
	

	
	Độ dẫn điện của dịch thẩm tách tại 12mS/cm
	
	
	
	(
	(
	(

	
	Độ dẫn điện của dịch thẩm tách tại 14 mS/cm
	
	
	
	(
	(
	(

	
	Độ dẫn điện của dịch thẩm tách tại 16 mS/cm
	
	
	
	(
	(
	(

	4
	Kiểm định tốc độ bơm máu
	≤± 15%
	
	

	
	Tốc độ bơm máu tại 200 ml/ph
	
	
	
	
	(
	(

	
	Tốc độ bơm máu tại 300 ml/ph
	
	
	
	
	(
	(

	
	Tốc độ bơm máu tại 500 ml/ph
	
	
	
	
	(
	(


Biên bản này được thành lập 02 bản, mỗi bên 01 bản

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

 SỬ DỤNG
	KIỂM ĐỊNH VIÊN


                                                                                                                        Mẫu số 02

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom- Happiness


Thông tin đơn vị kiểm định 

(Tên, địa chỉ, số điện thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh)


GIẤY CHỨNG NHẬN

 KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 

MÁY THẬN NHÂN TẠO

CERTIFICATE OF 

SAFETY AND TECHNICAL FEATURES VERIFICATION FOR

HAEMOFILTRATION EQUIPMANTt 

Số/ No.: .....................
Tên thiết bị/ Name of Device:  .....................................................................................

Chủng loại/ Model: ........................................ Số máy/ Serial No.: .............................

Hãng sản xuất/ Manufacturer: ….................................................................................

Nước sản xuất/ Country of Manufacturer: ……...........................................................

Đặc trưng kỹ thuật/ Specifications: ...……...................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Khoa, phòng sử dụng thiết bị/ Faculty, room using equipment: ..................................

.......................................................................................................................................

Cơ sở y tế sử dụng thiết bị/ Medical facilities use equipment:.....................................

.......................................................................................................................................

Tình trạng thiết bị/ Device status:...………………………………………………......

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Số tem kiểm định/ Number of inspection stamp:…………………………………......

Hiệu lực đến ngày/ Valid to date:………………………………………………….....

Lý do không đạt (nếu có)/ Reasons for failure (if any):...............................................
.......................................................................................................................................

Kết luận/ Conclusion:        
Đạt/ Pass  (              Không đạt/ Fail  (          
………., ngày (date) … tháng (month) … năm (year)……
Đại diện hợp pháp của Đơn vị kiểm định

Legitimate representative of Inspection unit
Thông tin đơn vị kiểm định
(Tên, địa chỉ, số điện thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

VERIFICATION RESULT 

	TT

No.
	Nội dung kiểm định

Verification Contents
	Đạt

Pass
	Không đạt

Fail

	1
	Kiểm tra chung/ General Inspection
	
	

	
	Hồ sơ/ Documents
	(
	(

	
	Bên ngoài/ Outside
	(
	(

	2
	Kiểm định an toàn/ Safety Verification
	
	

	
	An toàn điện/ Electricity Safety
	(
	(

	
	Chức năng cảnh báo/ Warning function
	(
	(

	3
	Kiểm định tính năng kỹ thuật/ Features Verification
	
	

	
	Kiểm định lưu lượng dịch thẩm tách
	(
	(

	
	Kiểm định nhiệt độ của dịch thẩm tách
	(
	(

	
	Kiểm định độ dẫn điện của dịch thẩm tách
	(
	(

	
	Kiểm định tốc độ bơm máu
	(
	(


	SOÁT XÉT

Inspector

	KIỂM ĐỊNH VIÊN

Verifier




PHỤ LỤC A

Lưu đồ đo dòng điện rò

[image: image27.png]



[Nguồn: Hình B.2, phụ lục B, tiêu chuẩn IEC 62353:2014]
PHỤ LỤC B

ĐO DÒNG RÒ THIẾT BỊ QUA BỘ PHẬN ỨNG DỤNG

Bước 1: Xác định loại bảo vệ và loại bộ phận ứng dụng
- Quan sát ký hiệu trên mác máy hoặc tra cứu tài liệu kỹ thuật của máy thận nhân tạo để xác định:

- Loại bảo vệ của máy thận nhân tạo là: Class I, Class II,.

- Loại bộ phận ứng dụng của máy thận nhân tạo là: loại B, loại BF hay loại CF

- Tích chọn loại bảo vệ và loại bộ phận ứng dụng đã kiểm tra được vào nội dung đặc trưng kỹ thuật trong biên bản kiểm định.

Bước 2: Đo dòng điện rò thiết bị 
Việc lựa chọn phương pháp đo phù hợp có thể tham khảo lưu đồ trong phụ lục A - Dựa trên đặc điểm phân loại của thiết bị và bộ phận ứng dụng có ba phương pháp đo dòng điện rò thiết bị (Equipment Leakage Current):

* Đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp trực tiếp:

- Phép kiểm này đo dòng điện rò từ tất cả bộ phận ứng dụng và bề mặt dẫn điện bị hở trên vỏ, tới điểm nối đất của nguồn chính. 

- Kết nối Sơ đồ nguyên lý của phép đo như sau (Hình 7):

[image: image28.png]&}

DEVICE UNDER TEST

CCONDUCTIVE PART

TEST
LEAD





Hình 7. Sơ đồ nguyên lý phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp trực tiếp

	Trong đó:

DUT : Device Under Test – thiết bị dưới kiểm

L1: Dây Line của của nguồn

L2: Dây Neutral của nguồn

Applied Part: Bộ phận ứng dụng
	PE: Điện cực nối đất

MD: Measure Device – Thiết bị dùng trong kiểm định Test Lead: Que đo

Conductive Part: Phần dẫn điện trên vỏ máy

FE: Function Eath – Nối đất của bộ phận chức năng


- Ghi nhận lại các giá trị đo và lấy giá trị cao nhất trong các lần thay đổi trạng thái để làm giá trị đánh giá kết quả đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp trực tiếp.
* Đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp chênh lệch:

- Phép đo này đo biên độ của dòng điện chênh lệch chạy trong dây pha (Line) và dây trung tính (Neutral) của thiết bị, khi đang cấp nguồn cho máy DUT. 

- Tất cả các bộ phận ứng dụng nên được nối trong phép đo này (nếu có sử dụng). 

- Kết nối Sơ đồ nguyên lý của phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp chênh lệch như sau (Hình 8):

- Đọc giá trị dòng điện rò trên thiết bị dùng trong kiểm định và ghi nhận các giá trị đo sau mỗi lần thay đổi trạng thái vào biên bản. 

- Giá trị dòng điện rò lớn nhất được sử dụng để đánh giá kết quả.

[image: image29.png]I 'DEVICE UNDER TEST |
ourtt L ----
o2V





Hình 8. Phương pháp đo dòng điện rò qua thiết bị bằng phương pháp chênh lệch

* Đo dòng điện rò của thiết bị bằng phương pháp thay thế
- Khi sử dụng phương pháp này một nguồn áp được áp đặt lên dây Line, dây Neutral của DUT và phần kim loại dẫn điện trên vỏ, bộ phận ứng dụng. Dòng điện chạy qua môi trường cách điện của DUT sẽ được đo.

- Công tắc nguồn cần phải được đóng trong khi đo. Do đó, nếu thiết bị có khóa điện tử thì sẽ không áp dụng được phép đo này.

- Phép đo này không ứng dụng cho thiết bị với nguồn pin.

+ Kết nối Sơ đồ nguyên lý của phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp thay thế như sau (Hình 9):

+ Đọc giá trị dòng điện rò trên thiết bị dùng trong kiểm định và ghi nhận các giá trị đo sau mỗi lần thay đổi trạng thái vào biên bản. 

+ Giá trị dòng điện rò lớn nhất được sử dụng để đánh giá kết quả.

[image: image30.png]DUT_LY

DEVICE UNDER TEST

DUT_L2

APPLIED
PART

CONDUCTIVE PART

FE





Hình 9. Sơ đồ nguyên lý của phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp thay thế

Bước 3: Đo dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng:

- Việc lựa chọn phương pháp đo phù hợp có thể tham khảo lưu đồ trong phụ lục A 

- Dựa trên đặc điểm phân loại của thiết bị và bộ phận ứng dụng có hai phương pháp đo dòng điện rò thiết bị qua bộ phận ứng dụng: 

* Đo dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng bằng phương pháp trực tiếp

- Phép đo dòng điện rò thiết bị qua bộ phận ứng dụng này đo dòng rò giữa tất cả bộ phận ứng dụng của từng chức năng và bề mặt kim loại dẫn điện trên vỏ máy tới điểm nối đất của nguồn chính khi có một điện áp ngoài đặt vào bộ phận ứng dụng.

- Với thiết bị có nhiều bộ phận ứng dụng, lần lượt kiểm từng nhóm trong chức năng đơn trong khi tất cả nhóm khác để thả nổi. 

- Phép kiểm này chỉ thực hiện với các bộ phận ứng dụng kiểu F.

- Với bộ phận ứng dụng kiểu B, xem sơ đồ kiểm dòng rò thiết bị theo phương pháp trực tiếp (Hình 10).

+ Kết nối Sơ đồ nguyên lý của phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp chênh lệch như sau (Hình 8).
+ Đọc giá trị dòng điện rò trên thiết bị dùng trong kiểm định và ghi nhận các giá trị đo sau mỗi lần thay đổi trạng thái vào biên bản. 

+ Giá trị dòng điện rò lớn nhất được sử dụng để đánh giá kết quả.

[image: image31.png]DEVICE UNDER TEST

DUT_L1 -
! 1 h—
1
| || ApPuED oo
: : PAF : RELAY*
1
put_L2 L, : H
- t-—- Lo ot selected
are cpan.
DUT_PE

CONDUCTIVE PART





Hình 10. Sơ đồ nguyên lý phép đo dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng theo phương pháp trực tiếp
* Đo dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng bằng phương pháp thay thế

- Phép đo dòng điện rò thiết bị qua bộ phận ứng dụng bằng phương pháp thay thế
- Thiết lập chế độ đo trên máy đo phù hợp khi đó trên máy đo thiết lập bằng cách đặt một điện áp thử nghiệm vào giữa dây Line, dây Neutral, dây nối đất, các phần kim loại hở dẫn điện trên bề mặt vỏ máy và bộ phận ứng dụng của từng chức năng.

- Với thiết bị có nhiều bộ phận ứng dụng, lần lượt kiểm từng nhóm trong chức năng đơn trong khi tất cả nhóm khác để thả nổi.

+ Kết nối Sơ đồ nguyên lý của phép đo dòng điện rò thiết bị bằng phương pháp thay thế như sau (Hình 11):
+ Đọc giá trị dòng điện rò trên thiết bị dùng trong kiểm định và ghi nhận các giá trị đo sau mỗi lần thay đổi trạng thái vào biên bản. 

+ Giá trị dòng điện rò lớn nhất được sử dụng để đánh giá kết quả.

[image: image32.png]DEVICE UNDER TEST

LEAD

SELECT

RELAY*

CCONDUCTIVE PART

“Loads notselectad
are open.





Hình 11. Sơ đồ nguyên lý phép đo dòng điện rò qua bộ phận ứng dụng

bằng phương pháp thay thế
PHỤ LỤC 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

· TCVN 7303-1:2009 (IEC 60601-1:2005) Thiết bị điện y tế - Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu;

· TCVN 7303-2-16:2007 (IEC 60601-2-16:1998) Phần 2-16: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị thẩm tách máu, thẩm lọc máu và lọc máu;

· ISO/IEC 17025:2017 Yêu cầu chung về năng lực của phòng Kiểm định và hiệu chuẩn;

· Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất: B.Braun, Fresenius, Gambro…

· ANSI/AAMI/ISO 13959:2014 Water for hemodialysis and related therapies;

· ANSI/AAMI/ISO 11663:2014 Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies

· ANSI/AAMI/ISO 23500:2014 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies

- Tài liệu kỹ thuật máy đo  HDM 97/ HDM97 BQ/ HDC 84

Chú ý: Quy trình Kiểm định này nếu áp dụng tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì có thể sẽ thay đổi một số giá trị, một số tiêu chí kiểm định.

​​​​​​​​​​                                               ––––––––––––––––––––––––



�
BỘ Y TẾ


�
�















(DỰ THẢO)




















QUY TRÌNH 


KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT�MÁY THẬN NHÂN TẠO 





(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-BYT ngày …/…/2023 của Bộ Y tế)












































HÀ NỘI, 2023











A





C





(6)





B








